## LOTTO 1
LOTTO 1 | DESCRIZIONE LOTTO: EMOVIGILANZA | QUANTITA' TRIENNALE | COSTO UNITARIO | BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
DECRETO 2 novembre 2015. Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti.L’Art. 25. del DM 2/11/2015 Sicurezza della trasfusione definisce che "ai fini della prevenzione di errori che possono comportare reazioni avverse alla trasfusione, dalla fase di prelievo dei campioni per le indagini pre-trasfusionali fino al momento della trasfusione, devono essere adottate procedure di identificazione e abbinamento univoci del paziente, dei campioni di sangue e delle unità trasfusionali. Viene così introdotto dal decreto l’utilizzo di stringhe (braccialetti), contenenti i dati identificativi dei pazienti candidati a terapia trasfusionale in regime di ricovero ed ambulatoriale, al fine di garantire un più elevato livello di sicurezza della trasfusione, con particolare riferimento alla prevenzione delle reazioni da incompatibilità ABO. I dati obbligatori minimi da riportare sugli appositi braccialetti identificativi sono: cognome, nome, data di nascita, sesso".
ll Sistema deve garantire la sicurezza e la tracciabilità di tutte le fasi del processo trasfusionale come normato dal succitato DM 2 Novembre 2015 fino alla verifica di avvenuta trasfusione al letto del paziente, per tutti i pazienti candidati a terapia trasfusionale in regime di ricovero ed ambulatoriale e deve consentire di identificare il paziente in modo univoco mediante i propri dati (nome, cognome, data di nascita, sesso), con particolare attenzione alle omonimie. Deve inoltre garantire il corretto abbinamento fra i campioni di sangue prelevati, la richiesta di trasfusione, l’emocomponente assegnato e il paziente. Il Sistema deve garantire la sicurezza dei dati in ottemperanza alle leggi e normative sul rispetto della Privacy ed in materia di Protezione dei dati personali e deve avvisare in tempo reale della non conformità dell’evento trasfusionale (evento avverso). Il Sistema deve memorizzare eventuali anomalie (es. reazioni trasfusionali) e/o non conformità e deve permettere l’autenticazione e l'identificazione degli operatori coinvolti nel processo trasfusionale a seconda dei profili di autorizzazione/responsabilità. Il Sistema deve garantire lo scarico dei dati dai terminali/lettori e consentire la chiusura dell'evento trasfusionale.
| ATTREZZATURA DA FORNIRE IN SERVICE TERMINALI/LETTORI DOTATI DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE: Dispositivo medico CE 93/42. Lettore Barcode portatile resistente ai liquidi, dotato di display per la visualizzazione dei dati a batteria ricaricabile con possibilità di memorizzazione dei dati (tramite memoria interna e/o removibile) e possibilità di scarico sull’unità centrale, ove prevista. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire in service tutto quanto indispensabile (hardware, software,ecc) affinché il Sistema funzioni autonomamente in assenza e/o malfunzionamento della infrastruttura di rete aziendale (funzionamento on-line). | 40
FORMAZIONE La Ditta aggiudicataria dovrà altresì garantire in service la formazione del personale della Struttura Trasfusionale in loco sulla apparecchiature.
| MATERIALE DI CONSUMO BRACCIALETTi: I dati minimi riportabili su ogni braccialetto devono essere conformi al DM 2 novembre 2015 (nome, cognome, data di nascita, sesso). I braccialetti devono essere dotati di bar-code: prestampati o generati al momento da stampanti dedicate. Qualora necessarie, le stampanti dedicate dovranno essere offerte in service in numero pari al numero di terminali/lettori di reparto. I braccialetti devono essere ipoallergenici e Latex free. Per ogni braccialetto, ove previsto dal sistema, deve essere fornito in service, in numero congruo, il materiale di consumo (etichette) necessario per l’etichettatura di campioni e delle richieste con bar-code leggibili dai sistemi informatici e dalle apparecchiature analitiche. | 45000 | 4 | 180000

## lotto 2
LOTTO 2 | DESCRIZIONE LOTTO: AFERESI TERAPEUTICA IN SERVICE | QUANTITA' TRIENNALE | COSTO UNITARIO | BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
N° 1 Separatore Cellulare automatico a Flusso Continuo + 1 di Backup con le stesse caratteristiche per Aferesi Terapeutica ad Ago Doppio. CARATTERISTICHE TECNICHE minime: Separatore Cellulare in grado di effettuare i protocolli più utilizzati in aferesi terapeutica: eritroaferesi, eritroexchange e plasmaexchange. Circuito Monouso con confezionamento in vassoio trasparente per una facile ispezione. Gestione automatica della cuffia bracciale. Sistema di sicurezza mediante bilancia in grado di verificare il corretto dosaggio dell’Anticoagulante. Controllo automatico dell’integrità del circuito prima di effettuare il riempimento. Sistema di sicurezza per mantenere pervi entrambi gli accessi vascolari. Circuiti Monouso sterilizzati con Radiazioni Ionizzanti per evitare ai pazienti/donatori il rischio di reazioni da esposizione a residui di ETO. Sistema di controllo e conteggio di liquidi infusi non a scopo terapeutico (es. Soluzione Fisiologia infusa per mantenere pervi gli accessi vascolari). Possibilità di effettuare procedure di aferesi produttiva multicomponente. Dotato di Lettore di Codici a Barre. Interfacciamento con sistema gestionale in uso presso il Servizio Trasfusionale (Emonet) Il separatore deve consentire la personalizzazione/ottimizzazione dei parametri di controllo Scambio Plasmatico con cambio automatico dei Liquidi di Sostituzione
Per tutta la durata della fornitura la Ditta aggiudicataria dovrà garantire nel prezzo offerto: 1. qualunque altro elemento o impianto o collegamento ad impianti sia necessario per il corretto e sicuro utilizzo delle tecnologie fornite; 2. gli accessori necessari; 3. l’assistenza tecnica e la manutenzione (ordinaria, straordinaria, preventiva e di emergenza) completa (full risk), quindi comprensiva di tutti i possibili costi dell’attività (trasferte e costo orario del personale dedicato all’assistenza tecnica, costo materiali tecnici di consumo, costo pezzi di ricambio, costo materiali soggetti ad usura), al fine di garantire la massima efficienza e produttività del sistema e la sostituzione della macchina in caso di guasto non riparabile; 4. tutte le spese e i rischi di imballo (compreso lo smaltimento), trasporto e facchinaggio necessarie; 5. i corsi di addestramento in continuo per tutto il personale che utilizza la strumentazione, compresa la formazione per l’avvio in loco e i corsi di addestramento all’uso e formazione sulle metodiche del sistema; 6. i manuali di istruzione in lingua italiana; 7. l’aggiornamento tecnologico o la fornitura di eventuali nuove versioni in caso di prescrizioni regionali e/o nazionali dovute all’introduzione di nuove norme; 8. i collegamenti, bidirezionali, con il SW di gestione del Centro Trasfusionale (Emonet) e con tutti gli elementi HW che si rendessero necessari; 9. la Ditta aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione all’Amministrazione appaltante delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in sede di gara.
TIPOLOGIA DI CIRCUITI RICHIESTI PER AFERESI
| Set per procedure di plasmaexchange e eritroexchange | 900 | 350 | 315000
| Sacca di soluzione ACD | 600 | 5 | 3000
| TOTALE |  |  | 318000

## LOTTO 3
LOTTO 3 | DESCRIZIONE LOTTO: AFERESI PRODUTTIVA IN NOLEGGIO | QUANTITA' TRIENNALE | COSTO UNITARIO | BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
| Si richiede la fornitura in noleggio di n. 3 separatori cellulari per aferesi produttiva a flusso discontinuo nuovi di fabbrica e di nuova generazione. I circuiti devono essere: monouso, completamente pre-assemblati, con gestione automatica del flusso di prelievo, in grado di adattarsi alle caratteristiche del donatore. La Ditta aggiudicataria dovrà altresì fornire: Scanner per codici a barre; Software per dare tracciabilità delle informazioni della procedura: codici, lotti, scadenze, operatori, donatori, allarmi e possibilità di stampa del report; Allarme dedicato per il controllo della validità del materiale monouso; Essendo destinati alle Unità di raccolta periferiche i separatori cellulari dovranno essere facilmente trasportabili in auto con peso e dimensioni adeguiate. La fornitura deve includere nel prezzo offerto: 1. qualunque altro elemento o impianto o collegamento ad impianti sia necessario per il corretto e sicuro utilizzo delle tecnologie fornite; 2. gli accessori necessari; 3. l’assistenza tecnica e la manutenzione (ordinaria, straordinaria, preventiva e di emergenza) completa di tipo full risk, quindi comprensiva di tutti i possibili costi dell’attività (trasferte e costo orario del personale dedicato all’assistenza tecnica, costo materiali tecnici di consumo, costo pezzi di ricambio, costo materiali soggetti ad usura), al fine di garantire la massima efficienza e produttività del sistema; 4. tutte le spese e i rischi di imballo (compreso lo smaltimento), trasporto e facchinaggio necessarie; 5. i corsi di addestramento in continuo per tutto il personale che utilizza la strumentazione, compresa la formazione per l’avvio in loco e i corsi di addestramento all’uso e formazione sulle metodiche del sistema; 6. i manuali di istruzione in lingua italiana; 7. l’aggiornamento tecnologico o la fornitura di eventuali nuove versioni in caso di prescrizioni regionali e/o nazionali dovute all’introduzione di nuove norme; 8. i collegamenti, bidirezionali, con il SW di gestione del Centro Trasfusionale e con tutti gli elementi HW che si rendessero necessari; 9. la Ditta aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione all’Amministrazione appaltante delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in sede di gara. NOLEGGIO | 3 | 9000 | 27000
TIPOLOGIA DI CIRCUITI RICHIESTI PER AFERESI
| Set per plasmaferesi produttiva | 3000 | 54 | 162000
| Anticoagulante sacca da 250 ml | 6000 | 4.5 | 27000
| Anticoagulante sacca da 500 ml | 3000 | 5.5 | 16500
| Set per piastrinoaferesi | 300 | 230 | 69000
| Set per eritroaferesi | 300 | 90 | 27000
| Soluzione conservante per piastrinoaferesi sacca da almeno 250 ml | 300 | 11 | 3300
| Set per globuli rossi/plasma | 300 | 110 | 33000
| TOTALE NOLEGGIO E MATERIALE DI CONSUMO |  |  | 364800

## LOTTO 4
LOTTO 4 | DESCRIZIONE LOTTO: CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEGLI EMOCOMPONENTI | QUANTITA' TRIENNALE | COSTO UNITARIO | BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
Sistema con tecnologia RFID che permetta il monitoraggio della temperatura in tempo reale di sacche di emocomponenti e relativo trasporto costituito da:
| Chiavette USB con all’interno un programma autoinstallante su PC da fornire ad ogni punto raccolta (SERVICE) | 16
| Lettori tag ISO15693 e ISO14443, da collegare al pc tramite USB da fornire ad ogni punto raccolta (SERVICE) | 16
| Etichette tag NFC da applicare sulla sacca. Il sistema deve consentire di: attivare il TAG, scegliendo uno dei profili impostati; verificare in tempo reale la temperatura registrata fino a quel momento, visualizzare il grafico della temperatura, associare il singolo TAG con la lettura del CDM e del tipo di emocomponente. | 18000 | 6 | 108000
| Indicatori tempo/temperatura da apporre sulle sacche di emocomponenti per il controllo di qualità sulla manipolazione, stoccaggio e conservazione dell'unità su cui è apposto e garanzia di registrazione fino a 45 giorni della temperatura compresa tra 4 gradi e meno 6 gradi C°. Certificazione di dispositivo medico CE 93/42 | 30000 | 2.2 | 66000
| Indicatori tempo/temperatura da apporre sulle sacche di emocomponenti per il controllo di qualità sulla manipolazione, stoccaggio e conservazione dell'unità su cui è apposto e garanzia di registrazione fino a 80 ore della temperatura compresa tra 8 gradi e meno 9 gradi C°. Certificazione di dispositivo medico CE 93/42 | 6000 | 2 | 12000
| Contenitore per il trasporto delle sacche di emocomponente, monouso rigido, impermeabile, in materiale riciclabile non inquinante. Capacità atta a contenere fino a 4 unità di concentrati di globuli rossi o di plasma o due unità di piastrine da aferesi. Manico per il trasporto, chiusura che consenta l'apposizione di una etichetta generata dal sistema gestionale in dotazione al SIMT. Tutto con marchio CE e certificato come dispositivo medico. | 6000 | 2.25 | 13500
| Contenitore monouso trasparente in materiale plastico con chiusura a tenuta stagna, per il confezionamento delle singole sacche di emocomponenti della misura compresa tra 150x300 mm (sacca di emazie) e 160x350 mm (sacca di piastrine)- dotato di tasca portadocumenti. Tutto con marchio CE e certificato come dispositivo medico. | 45000 | 0.25 | 11250
| Fornitura etichette grandi (almeno 100x100 mm)per emocomponenti grandi | 30000 | 0.25 | 7500
| Fornitura etichette piccole (almeno 50x25 mm) per emocomponenti | 120000 | 0.1 | 12000
| Pungitubo per segmenti sacca Certficato IVD | 60000 | 0.2 | 12000
sisstema per nebulizzazione emocomponenti;
| TOTALE |  |  | 242250

## LOTTO5
LOTTO 5 | DESCRIZIONE LOTTO: RACCOLTA E PRODUZIONE EMOCOMPONENTI | QUANTITA' TRIENNALE | COSTO UNITARIO | BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
La fornitura deve comprendere i materiali di consumo per la raccolta, la lavorazione e la trasfusione di sangue ed emocomponenti. Le attrezzature connesse al processo e tutto quanto si renda necessario all'infuori dei materiali di consumo deve essere fornito in regime di service. Lotto unico ed indivisibile
| Sacche quadruple tradizionali e/o Top & Bottom, con filtro in linea morbido per sangue intero da 450 ml. per filtrazione pre-storage e dispositivo per l’aggiunta di soluzioni per il lavaggio eritrocitario. Caratteristiche minime dei sistemi di raccolta per sangue intero: Confezionamento singolo di ogni presidio con data di scadenza ben evidenziata; Presenza di dispositivo pre-assemblato per il campionamento delle provette tramite sistema Vacutainer; Sistema di protezione ago post-donazione pre-connesso; Soluzione conservante dei GRC autorizzata dal Ministero della Sanità per un periodo di almeno 42 giorni; Minibag di campionamento da 40 ml per esami obbligatori con assemblaggio che escluda la presenza dell’ACD nella minibag e nel tubo ad essa connesso; Indicazione del lotto di produzione sia numerico che con codice a barre; Etichettatura conforme alle disposizioni di legge. Caratteristiche minime dei filtri in linea da leucodeplezione: Filtro per sangue intero, ad elevata capacità di rimozione, con un residuo leucocitario inferiore a 1.0 x 105 leucociti con possibilità di filtrazione entro le due ore dal prelievo; Recupero eritrocitario maggiore del 95%; Priming diretto (senza necessità di soluzione fisiologica); Guscio del filtro morbido; Le caratteristiche dei filtri per deleucocitazione dovranno essere suffragate dalle schede tecniche in originale del produttore e da bibliografia nazionale e/o internazionale da allegare alle schede tecniche dei prodotti offerti. | 45000 | 24 | 1080000
| Filtri per la rimozione dei leucociti dal sangue e dai concentrati eritrocitari per uso laboratorio Caratteristiche minime dei filtri da leucodeplezione per emazie concentrate: Capacità filtrante: un’unità di sangue intero o un’unità di concentrato eritrocitario; Alta efficienza ed elevata rimozione tale da assicurare un residuo leucocitario dopo filtrazione inferiore a 5 log per unità; Sterilizzato a raggi gamma o vapore al fine di evitare residui tossici da gas. Le caratteristiche dei filtri per deleucocitazione dovranno essere suffragate dalle schede tecniche in originale del produttore e da bibliografia nazionale e internazionale da allegare alle schede tecniche dei prodotti offerti. | 600 | 18 | 10800
| Filtri per la rimozione dei leucociti dai concentrati piastrinici da uso in laboratorio con una sacca di raccolta da almeno 600 ml Caratteristiche minime dei filtri da leucodeplezione per concentrati piastrinici: Capacità filtrante: una unità di piastrine da aferesi o fino a 6 concentrati piastrinici random; Residuo leucocitario inferiore a 200.000 leucociti per unità da aferesi filtrata; Sterilizzato a raggi gamma o vapore al fine di evitare residui tossici da gas. Le caratteristiche dei filtri per deleucocitazione dovranno essere suffragate dalle schede tecniche in originale del produttore e da bibliografia nazionale e internazionale da allegare alle schede tecniche dei prodotti offerti. | 720 | € 20.00 | 14400
| Dispositivi per la preparazione di concentrati piastrinici filtrati da pool di buffy-coat. Sistema completamente chiuso, costituito da sette perforatori, di cui uno per la risospensione, confluenti in una sacca alla quale deve essere interconnesso un filtro per la leucodeplezione per piastrine da buffy-coat (6 unità random), tale da assicurare un residuo leucocitario di 50.000 unità. Sterilizzato a raggi Gamma o a vapore | 300 | 22 | 6600
| Sacche di trasferimento per emocomponenti in PVC da 600 ml | 9000 | 5 | 45000
| Sacche di trasferimento emocomponenti in PVC da 1000 ml | 1500 | 5 | 7500
| Saldature per connessioni sterili | 30000 | 3 | 90000
| Soluzione conservante per piastrine, sacca da 300 ml circa +/- 10% | 600 | 8 | 4800
| Sistemi per il frazionamento di aliquote di emocomponenti, in 4 sacche da 75 Ml per uso pediatrico. | 600 | 10 | 6000
APPARECCHIATURE DA FORNIRE IN SERVICE AREA RACCOLTA SANGUE INTERO
| Bilance basculanti. Caratteristiche minime delle bilance: -Indicazione a display del tempo e del volume di donazione e miscelazione in continuo di sangue e anticoagulante; - Dotazione di scanner e apposito supporto per la lettura di codici a barre dei dati relativi al codice donazione, codice operatore, codice lotto sacca; - Arresto del flusso di prelievo automatico al termine della donazione programmata ; - Allarme visivo e acustico in funzione dei parametri settati ; - Alimentazione sia a rete che batteria ricaricabile. La ditta aggiudicataria deve assicurare con cadenza semestrale il controllo della taratura delle bilance con il rilascio della relativa certificazione SIT. | 54
| Saldatori a pinza portatili per sacche. Caratteristiche minime dei saldatori a pinza per sacche: - Allarme di mancato completamento e controllo automatico della saldatura. | 8
| Carrelli porta bilance | 54
In ciascuna delle 16 sedi di raccolta afferenti al Garibaldi deve essere previsto l'interfacciamento con il sistema gestionale Emonet: l’interfacciamento richiesto deve assicurare, tramite acquisizione esclusiva di Barcode, senza ulteriore intervento da parte dell’operatore al fine di evitare errori imputabili a errate digitazioni, il continuo scambio di dati acquisiti nelle seguenti aree: 1) Accettazione 2) Donazione 3) Separazione Emocomponenti. Ciò si rende indispensabile per convalidare e monitorare tutte le procedure operative, dalla donazione alla scomposizione e assegnazione. Il sistema deve pertanto essere in accordo con le recenti disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, e pertanto assicurare: 1. Identificazione del Donatore/Paziente sul display della bilancia a. Visualizzazione del Nome, Cognome e Data di Nascita o di un codice Identificativo. b. Nessun dato sensibile deve essere salvato nel Database a fine donazione 2. La bilancia deve settarsi automaticamente sul programma con profilo di donazione/predeposito/salasso deciso dal Medico al momento dell’accettazione del Donatore/Paziente con la lettura del Codice Donazione assegnato dal Software Gestionale. 3. Possibilità di confronto tra codici in formato barcode differenti tra di loro 4. Possibilità di controllare in modo sicuro barcode diversi tra loro, associati alla stessa Donazione (come CDM e Provette) a. Possibilità di confrontare fino a 10 codici completamente differenti b. Nessuna ulteriore lettura di confronto necessaria 5. Percorso di letture dei codici a barre guidato dal display della bilancia. a. La procedura di donazione deve essere sequenziale e ogni lettura obbligatoria e limitante per gli step successivi.
L’interfacciamento, in completa automazione, deve garantire il trasferimento dei dati raccolti alla sezione di scomposizione per assicurare: 1. Il settaggio automatico dello scompositore sul programma adatto all’unità in lavorazione leggendo il Codice Donazione assegnato dal Software Gestionale. 2. l’automatica scelta del profilo di separazione, secondo un algoritmo concordato con il SIMT: - Concorde con quanto deciso dal Medico in fase di accettazione del Donatore/Paziente; - Tramite i dati raccolti in fase di donazione (es. tempi di donazione, volume, eventi avversi); c. con elementi del donatore, come per esempio conta piastrinica (per destinare l’unità alla produzione di piastrine), sesso e gruppo sanguigno. 3. In accordo con il gestionale informatico, l’interfacciamento deve permettere l’automatismo sul profilo di frazionamento informatico delle sacche.
AREA FILTRAZIONE
| StazionI per la filtrazione delle sacche di sangue intero,. | 2
| Termometri digitali con lettura al laser per il controllo della temperatura nelle sacche da sottoporre a leucodeplezione. | 2
AREA SCOMPOSIZIONE
| Scompositori automatici di emocomponenti corredati di apposito computer e software e interfacciamento bidirezionale con il gestionale del SIMT (EMONET) a carico della ditta aggiudicataria nei termini previsti dal SIMT Caratteristiche minime degli scompositori: -Sistema aperto che consenta di processare in modo completamente automatico sacche di differenti marche sia di tipo standard che in configurazione ""top and bottom""; - Possibilità di utilizzare configurazioni di sacche con filtri in linea e consentire, senza alcun intervento da parte dell’operatore, la filtrazione, anche di concentrati piastrinici, sotto spremitura automatica; - Saldatura automatica dei tubi al termine della procedura, tramite almeno cinque testine autosaldanti integrate e utilizzabili singolarmente , al fine di ottimizzare l’utilizzo di sacche multiple e con filtri in linea; - Sistema di presse prementi multiple programmabili singolarmente, che agendo tutte sulla sacca madre controllino mediante apposito software il volume residuo del buffy coat, forza di spremitura,altezza del buffy coat nella sacca primaria; - Sistema di eliminazione automatica dell’aria nella sacca plasma; - Trasferimento automatico della soluzione conservante tramite apposita pressa. | 4
| Saldatori a pinza Caratteristiche minime dei saldatori a pinza: - Allarme di mancato completamento della saldatura; - Controllo automatico della saldatura con regolazione della emissione HF; - LED luminoso sulla pinza saldante che indica lo stato della saldatura | 6
| Bilanci di precisione pesa sacche | 2
| Pinze spremi tubo | 10
| Connettore sterile per tutte le saldature necessarie alle esigenze del SIMT con interfacciamento con EMONET | 2
| Centrifuga per sacche sangue. Caratteristiche mInime della Centrifuga per sacche sangue: - Capacità di contenere almeno dodici sacche triple o quadruple da 450 ml di sangue intero; - Controllata da microprocessore con almeno 15 programmi di lavoro memorizzabili; - Range di temperatura : -20° C +40°C; - Velocità di centrifugazione regolabile fino ad almeno 6000 RCF; - Display digitale per indicazione di tutti i parametri; - Fornita di rotore con coperchio, completo di relativi becher e coperchio; - Deve essere dotato di dispositivi di sicurezza con relativi display di sensore di sbilanciamento con arresto della centrifugazione; - Controllo di Qualità sui parametri di centrifugazione in totale automazione, tramite integrale di accelerazione; - Dotata di ruote per eventuali spostamenti e “piedini". | 2
| Scongelatore per sacche di plasma. Caratteristiche minime dello scongelatore per sacche di plasma: - Capacita: scongelamento di almeno 4 sacche da 250 mL o di 2 sacche da 600 mL; - Scongelamento in tempi rapidi: max 15-20 minuti per le sacche da 250 mL; - Le operazioni di scongelamento debbono avvenire a secco (assoluta mancanza di contatto tra il liquido discongelamento e la sacca da scongelare); - Sistema di scongelamento mediante posizionamento della sacca in verticale o in orizzontale; - Lo scongelatore deve prevedere un sistema di agitazione per permettere uno scongelamento continuo e omogeneo; - Range di temperatura del liquido di scongelamento tra i + 34°C e + 37°C; - Processo di scongelamento totalmente automatico; - Possibilità di programmare i tempi di scongelamento; - Lo scongelatore deve possedere un sistema acustico di fine scongelamento; - Lo scongelatore deve possedere uno o più sensori di allarme in caso di rottura sacca durante lo scongelamento; - Lo scongelatore deve essere dotato di display con l’indicazione delle funzioni principali; - Lo scongelatore deve possedere un sistema di registrazione e memorizzazione dei dati di scongelamento che possono essere consultati in qualsiasi momento; - Lo scongelatore deve essere dotato di lettore bar code per l’identificazione certa dell’operatore e della sacca di plasma; - Lo scongelatore deve garantire la totale tracciabilità di ogni fase del processo di scongelamento e deve essere collegato ad un PC, tramite WIFI, per la trasmissione dei dati di scongelamento. In caso di guasto del sistema di trasmissione WIFI, deve essere garantito lo scarico dei dati tramite porta USB presente sullo scongelatore;- Lo scongelatore deve garantire la totale tracciabilità di ogni fase del processo di scongelamento e deveessere collegato ad un PC, tramite WIFI, per la trasmissione dei dati di scongelamento. In caso di guasto del sistema di trasmissione WIFI, deve essere garantito lo scarico dei dati tramite porta USB presente sullo scongelatore; - Il software per la gestione dei dati scaricati deve essere installato su un PC fornito dal “SIMT." | 2
| PROGRAMMA PER IL CONTROLLO QUALITÀ EMOCOMPONENTI | Quantità
| CARATTERISTICHE: | 1
Programma in lingua italiana, con Manuale d’Uso in lingua italiana, per supportare un Servizio Trasfusionale nel Controlli di Qualità degli emocomponenti prodotti
Elaborazione dei dati con possibilità di creare grafici in automatico
Controllo dell’attinenza dati in riferimento ai limiti di legge (aggiornabili)
Stampa di report personalizzabili
Possibilità di monitoraggio delle categorie di emocomponenti più importanti
Servizio usufruibile dal WEB con accessi protetti da password e differenti livelli di autorizzazione.
Creazione di reportistica con i riferimenti della Struttura Trasfusionale; possibilità di avvalersi di funzionalità avanzate (filtri) per la selezione dei dati
Funzione di Analisi Statistica che permetta di ottenere una analisi statistica veloce, semplice e di facile visione. Selezionando un intervallo temporale si possano ottenere elaborazioni mese per mese (Media, Mediana, Dev. Standard, Min e Max). I grafici ottenuti devono rappresentare una sorta di carta di lavoro, creando una immagine di come sta lavorando il centro.
Funzione di Analisi delle non Conformità: selezionando un periodo temporale di dati, il programma riporta il numero e la % di valori non conformi trovati, creando una tabella di facile lettura
Il programma deve, inoltre, riportare delle proiezioni sul totale della lavorazione, indicando la massima percentuale possibile di non conformità sul totale della produzione (con diversi intervalli di confidenza, ad esempio del 90, 95 e 99%).
| TOTALE |  |  | 1265100

## LOTTO 6
LOTTO 6 | DESCRIZIONE LOTTO: INATTIVAZIONE VIRALE DEGLI EMOCOMPONENTI | QUANTITA' TRIENNALE | COSTO UNITARIO | BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
| Secondo DA 1141/2010 (PIANO REGIONALE SANGUE) Sistema IN SERVICE aldifuori del materiale di consumo (kit monouso per l'inattivazione)per inattivazione patogeni su concentrati Piastrinici e su Plasma. Caratteristiche: 1) Utilizzo degli psoraleni come sostanza inattivante in grado di agire su DNA e su RNA 2) possibilità di inattivare Unità di Piastrine e di Plasma 3) possesso del marchio CE classe III del sistema di inattivazione 5) uso della stessa sostanza (psoraleni) sia per l'inattivazione delle piastrine che del plasma 6) facilità di utilizzo del sistema da parte del personale tecnico 7) efficacia su batteri, secondo panel dichiarato e studi di letteratura 8) efficacia su virus RNA/DNA secondo panel dichiarato e studi di letteratura 9) Dimostrata equivalenza al sistema di irradiazione per il trattamento delle piastrine 10) Capacità del sistema di generare prodotti CMV negativi 11) Documentata certificazione della capacità del sistema di inattivare i patogeni di interesse trasfusionale 12) Documentata garanzia della buona conservazione dei prodotti inattivati 13) Alti livelli d'inattivazione (> 4 log) Il sistema di inattivazione dovrà essere interfacciato al gestionale Emonet. Tutte le apparecchiature offerte potranno essere ricondizionate purchè rientranti negli attuali programmi di produzione delle aziende ed essere di ultima generazione | 1200 | 120 | 144000

## LOTTO 7
LOTTO 7 | DESCRIZIONE LOTTO: SISTEMA PER LA PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI PER USO NON TRASFUSIONALE | QUANTITA' TRIENNALE | COSTO UNITARIO | IMPORTO COMPLESSIVO PER 3 ANNi
Sistema in noleggio per la produzione di emocomponenti ad uso non trasfusionale. La Ditta offerente deve indicare nell’offerta la quota di noleggio delle apparecchiature;
Apparecchiature da fornire in Noleggio:
| Centrifuga da banco per provette ad uso trasfusionale, digitale con programma RCF, velocità max 6.000 giri al minuto, programmabile T/min. da 1 a 99 minuti, T/sec. Da 1 a 59 secondi | 3 | 500 | 1500
| Macchina scompositrice automatica di campione di sangue intero per la produzione di emocomponenti per uso non trasfusionale completa di centrifuga dedicata | 3 | 3800 | 11400
| Connettore sterile (certificato) | 3 | 3800 | 11400
| TOTALE NOLEGGIO |  |  | 24300
Materiale di consumo:
| Kit di attivazione | 900 | 110 | 99000
| Piastre di Petri da 35mm con 2 attacchi L.L. | 300 | 14 | 4200
| Piastre di Petri da 100mm con 2 attacchi L.L | 300 | 14 | 4200
| Sistema di trasporto materiale biologico | 900 | 9 | 8100
| Provette da prelievo per uso terapeutico da 10 ml con ACD | 7500 | 11 | 82500
| Provette per concentrazione per uso terapeutico da 10 ml senza anticoagulante | 3000 | 11 | 33000
| Sets per collirio composto da 10 fialoidi da 1,45 ml | 150 | 70 | 10500
| Sets per collirio a collana composto da 30 fialoidi da 1,45 ml | 300 | 120 | 36000
| Minisacche per suddivisione in aliquote da 10 ml | 300 | 26 | 7800
| Buste da 3 minisacche per suddivisione in aliquote da 10 ml | 300 | 32 | 9600
| Sets da 10 minisacche per suddivisione in aliquote da 10 ml | 75 | 60 | 4500
| Sistema per nebulizzazione emocomponenti con siringa integrata | 150 | 62 | 9300
| Kit a siringa per la produzione automatica di CPUnT | 300 | 135 | 40500
| Sistema di nebulizzazione emocomponenti | 300 | 62 | 18600
| Anticoagulante ACD-A in flacone da 20 ml | 300 | 15 | 4500
| Wafers per connessioni sterili | 9000 | 3 | 27000
| TOTALE MATERIALE DI CONSUMO |  |  | 399300
Tutti i sistemi dovranno essere interfacciatI al sistema gestionale Emonet; Tutte le apparecchiature offerte possono essere ricondizionate purchè rientranti negli attuali programmi di produzione delle Aziende offerenti ed essere di ultima generazione;
Requisiti minimi del Sistema di preparazione di CP e GEL di PLT : Il Kit di attivazione deve essere in grado di attivare il PRP o il CP provocandone la gelificazione. L'attivatore, di origine animale (Batroxobina), deve provocare la gelificazione a prescindere dalla tipologia di anticoagulante utilizzato e garantire la standardizzazione del processo e dei tempi. Il Kit deve comprendere fiala con calcio Gluconato per Bilanciamento anticoagulante e strumenti per la manipolazione; il Kit deve essere sterile ed apirogeno; Le capsule di Petri devono essere sterili e con 2 attacchi luerlock per collegamento a siringhe; Le provette devono essere certificate IVD e per utilizzo terapeutico; Il sistema di trasporto deve essere atto alla movimentazione del materiale biologico secondo le leggi vigenti e la norma UN 3373; deve prevedere la completa tracciabilità del prodotto ed essere dotato di sistema di rilevazione di manomissione; Il sistema di frazionamento in aliquote deve essere a circuito chiuso, sterile, dotato di filtro antibatterico ed idrofobo e di rubinetti a 3 vie, di siringa di riempimento e mini sacche da 10 ml con punto di accesso perforabile. Le aliquote prodotte devono essere congelabili a - 80°. Il dispositivo deve essere certificato CE, Dm classe II a secondo la Direttiva 93/42/CEE. LE parti in PVC del sistema devono essere in PVC DOP FREE/DEHP FREE. Il sistema deve essere latex Free. Ogni aliquota deve essere dotata di un codice numerico o alfanumerico, univoco e irripetibile per la completa tracciabilità. Le aliquote devono poter essere chiuse tramite i comuni sistemi saldanti. Il sistema di frazionamento in aliquote di componente ematico (siero, PRP, Cp, etc) per uso collirio deve essere a circuito chiuso, sterile, dotato di filtro antibatterico e idrofobo e di rubinetti a 3 vie, di siringa di riempimento e mini sacche da 1 ml con gocciolatore/dosatore richiudibile. La mancanza di uno dei requisiti comporterà l'esclusione della ditta offerente;
| TOTALE NOLEGGIO E MATERIALE DI CONSUMO |  |  | 423600